## Sheet1
分包号 | 仪器名称 | 参考型号 | 参数 | 数量
1 | 水分测定仪 | 奥豪斯MB25 | 标配RS232通讯接口；卤素灯加热，升温速度比红外加热法快40%；量程（g）： 110/99；可读性（g）：0.01/0.005；重复性（3g样品）（%）：0.2%；最小样品量（g）：0.5；；环境操作温度（℃）：10℃~30℃；终点控制：定时、自动；加热温度范围：50℃到160℃（5℃为一阶梯）；显示内容包括：水分%、固体%、重量、时间、温度 | 1
2 | 紫外可见分光光度计 | 上海美谱达UV-1800PC | 标配专用软件；波长范围：190nm-1100nm；光谱带宽：2nm；波长准确度：±0.5nm；波长重复性：≤0.2nm；波长分辨率： 0.1nm；杂散光：≤0.05%T@220nm,360nm；稳定性：±0.001A/h @500nm ；基线平直度：±0.002A；噪声：±0.0005A （500nm ）；工作方式：T,A,C,E；显示范围：0-200%T , -0.3 - 3A；检测器：进口硅光二级管；光源：长寿命氘灯、钨灯 | 1
3 | 卧式恒温振荡器 | 美国精骐IS-RDH1 | 旋转频率：0rpm，30~300rpm；频率精度：±1rpm；摆振幅度：Φ26mm；最大容量:100ml×56/250ml×36/500ml×28/1000ml×18/2000ml×11；瓶夹标配：500ml×28；温控范围：环境温度-15℃~60℃(最低4℃)；温控精度：0.1℃；温度均匀度：±0.5℃；数显方式：LCD；定时范围：0~999小时；功率：<1200W | 1
4 | 真空干燥箱 | 上海一恒DZF-6050 | 输入功率：1450W；控温范围：RT+10～200℃；温度分辨率/波动度：0.1℃ / ±1℃；达到真空度：133Pa；真空表： 机械指针式；工作环境温度：＋5～40℃ ；搁板 ：2块；工作室材料：不锈钢 | 1
5 | 旋转蒸发仪 | 赛洛捷克RE100-Pro | 直流无刷电机；LCD显示；有USB接口；速度范围 [rpm]：20-280；温度范围 [°C]：室温-180；温度控制精度 [°C]：±1；加热功率 [W]：≥1300；升降方式：电动；升降行程 [mm]：≥150；定时 [min]：1-999；允许环境温度 [°C]：5-40；允许相对湿度：80%。 | 1
6 | 微波干燥 | 江阴辰欧L-4 | 自动控温系统，自动控制微波密度系统、加热时间控制系统、自动报警系统、视频监视系统等。物料转盘形式采用立体转盘。变压器可选择油浸水冷式、风冷式和自冷式，可24小时连续工作，微波泄漏量达到国家标准，符合美国UL标准。 | 1
7 | 立式超低温冰箱 | 松下MDF-U54V | 有效容积：500L 温度控制范围：-50℃～-86℃ 制冷性能：-86℃ 隔热层：硬质聚亚胺酯原位整体发泡+VIP真空隔热板 压缩机：全封闭型，功率：≧1100W（高温级），≧1100W（低温级） | 1
8 | 快速PCR仪 | Bio-Rad C1000 Touch | 可实时查看指定孔的扩增曲线;升温和降温速率同时5℃/秒；温度精确性：±0.2℃；8重动态梯度温度，梯度温差范围：1-24℃；机身可存储1000个程序；反应模块（96孔、96孔深孔、双48孔和384孔） | 1
9 | 倒置显微镜 | 尼康TS2 | 1、倒置显微镜，具有浮雕相差、明场等观察功能； 2、.端口：插入式分光端口模块：端口100%分光； 3、调焦机构：通过物镜转盘的上下移动进行调焦，备有同轴粗、微调聚焦机构，旋钮扭矩可调；粗调每转≤37.7mm，微调每转≤0.2mm 4、照明系统：高亮度白光LED照明，内置复眼透镜； 5、目镜筒：人机学双目镜筒，45°倾角，瞳距50-75mm，10X，视场数≥22mm，双目屈光度均独立可调； 6、物镜配备： CFI Achromat 4X A, N.A. 0.10, W.D. 30.0mm CFI Achromat 10X A, N.A. 0.25, W.D. 7.0mm CFI Achromat LWD DL 20X A N.A. 0.40, W.D. 3.9 mm, Ph1 CFI Achromat LWD ADL 40XF, N.A. 0.55, W.D. 2.1mm, Ph1 并有五孔物镜转换器； 7、聚光镜：ELWD聚光镜，N.A.≥0.3；W.D.≥75mm； | 1
10 | 酶标仪 | Biotek Epoch2 | 1、光源:氙闪灯 2、波长范围:200-900nm,1nm步进 3、单色器带宽: ≤3nm 4、动力学范围:0-4.0 OD 5、分辨率:0.0001 OD 6、检测速度：96孔板≤10秒，384孔板≤15秒 7、检测模式：吸收光 8、孔板类型：6-384-孔板 9、读板方法：终点法，动力学法，光谱扫描和孔域扫描 10、温度控制： ≥55 °C 11、震荡：轨道、双轨道、线性 12、软件：数据分析软件 13、自动化：兼容 14、光程校正：是 | 1
11 | 微粒检测仪 | 天大天发GWJ-4A | 检测范围：1～500um； 检测通道：：≥2um、≥5um、≥8um、≥10um、≥12um、≥15um、≥20um、≥25um、≥50um、≥100um 药典通道：≥10um、≥25um 测试范围：0～9999999粒 取样体积：0.5～1000ml 取样速度：5～80ml/min,可设定 准确度：规定值±10％ 通道分辨率：≥80％ 优秀测试浓度：0～10000粒/ml（5％重合误差） 相对标准偏差：RSD≤2％（标准粒子≥1000粒/ml） 搅拌方式：磁力搅拌 搅拌速度：0～2000转/分钟 取放样方式：取样头自动升降，位置可调 显示操作：点阵液晶显示屏，薄膜按键，可配接标准键盘 数据输出：内嵌微型打印机 电源：100～264V,50～60Hz 环境温度：10～40℃ | 1