## Sheet1
南京中医药大学各类烘箱（含干燥箱、马弗炉、电阻炉）检查保养方案
一、2年以上的设备检查、保养项目
序号 | 检查、保养项目 | 风险识别 | 可能发生的安全事故 | 施工方案 | 预期效果 | 备注
1 | 电源供电端是否有漏电保护 | 高风险 | 学生触电伤亡事故 | 利用模拟负载测试 | 实现实验室安全用电 | 供电端没有漏电跳闸保护，一旦设备发生故障导致外壳带电，极易发生触电、火灾等事故
|  |  | 线路、加热部件绝缘部分损坏引发火灾事故 | 利用模拟负载测试 | 实现实验室安全用电
|  |  | 插座、电缆线长期工作在大电流、超负荷引发火灾事故 | 电流表测试 | 实现实验室安全用电
2 | 机器内部灰尘、污垢及其他实验废料残留 | 高风险 | 灰尘、污垢特别是有机物残留极易在加热设备内引发火灾 | 拆解机器，利用吸尘器、毛刷清理灰尘；利用无水酒精彻底清洗污垢 | 增加设备安全性能、降低发生火灾等事故概率 | 烘箱属于鼓风干燥箱，箱体内部有循环风扇、箱体外部有散热风扇，机器内部及电器仓内极易吸附灰尘及实验废料
3 | 电源插头、电线有无过热、老化、龟裂情况 | 高风险 | 电线龟裂、裸露极易引发学生触电事故 | 拆解机器，利用工具检验电源进线是否存在过热及老化、龟裂情况 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
|  |  | 插头金属片老化，极易导致接触不良，发生发热、打火现象，引发火灾事故 | 利用高精度数字欧姆表测试插头、线路阻值 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
4 | 机器内部连接线、绝缘皮是否老化、损坏 | 中风险 | 引起设备外壳带电，引发触电事故 | 拆解机器详细检查、检测 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
发生严重短路故障，可能引发火灾
5 | 接线端子、螺丝、卡子、接插件是否有松动、过热、烧焦等现象 | 中高风险 | 发生接触不良、打火故障，可能引发火灾，设备严重损坏 | 拆解机器，使用螺丝刀紧固每个接线螺丝，利用高精度数字欧姆表检查接头接触电阻阻值 | 排除事故隐患，降低发生事故概率 | 所有大功率设备接线柱、线路接头、接插件使用一段时间以后，因为热胀冷缩，都会存在松动现象，需要及时紧固
6 | 电脑板、控制板、功率板是否有灰尘、过热、烧焦等现象 | 中高风险 | 发生接触不良、打火故障，可能引发火灾，设备严重损坏 | 利用吸尘器清理灰尘，修复或者更换损坏部件 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
7 | 鼓风机运转时声音是否过大，轴承是否有异响，有无过热情况 | 中高风险 | 鼓风机性能不良，导致箱体内空气循环不畅，极易引起加热器过热损坏或者火灾 | 单独供电测试，性能故障尽早更换 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
8 | 散热风机运转时声音是否过大，轴承是否有异响，有无过热情况 | 中高风险 | 散热风机性能不良，导致冷却空气循环不畅，极易引起功率板过热损坏或者火灾 | 单独供电测试，性能故障尽早更换 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
9 | 加热器接线柱是否有松动、过热、烧焦等情况 | 中高风险 | 发生接触不良、打火故障，可能引发火灾，设备严重损坏 | 紧固接线螺丝，更换损坏部件 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
10 | 加热器工作电流是否正常，表面有无烧穿孔洞 | 中高风险 | 引起设备外壳带电，引发触电事故 | 拆解机器详细检查、检测 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
|  | 中高风险 | 发生严重短路故障，可能引发火灾
11 | 炉体门栓、把手、密封条是否正常 | 中高风险 | 引发砸伤、烫伤事故 | 拆解机器详细检查、检测 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
12 | 机器高温报警、限温功能是否正常 | 中高风险 | 限温功能损坏或者缺失，极易导致严重火灾或设备故障 | 开机测试 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
13 | 机器控温是否精准，工作是否正常 | 中风险 | 机器控温不准也是故障，需及时维修，否则不仅实验数据不准，而且可能引发烫伤等事故 | 开机测试 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
14 | 机器是否张贴资产编号，高温设备警示标识 | 中风险 | 便于学校集中管理，提醒学生注意安全 | 仔细查看 | 做好记录，及时张贴高温警示标志
二、2年以内的烘箱设备检查项目
序号 | 检查、保养项目 | 风险识别 | 可能发生的安全事故 | 施工方案 | 预期效果 | 备注
1 | 电源供电端是否有漏电保护 | 高风险 | 学生触电伤亡事故 | 利用模拟负载测试 | 实现实验室安全用电 | 供电端没有漏电跳闸保护，一旦设备发生故障导致外壳带电，极易发生触电、火灾等事故
|  |  | 线路、加热部件绝缘部分损坏引发火灾事故 | 利用模拟负载测试 | 实现实验室安全用电
|  |  | 插座、电缆线长期工作在大电流、超负荷引发火灾事故 | 电流表测试 | 实现实验室安全用电
2 | 电源插头、电线有无过热、老化、龟裂情况 | 高风险 | 电线龟裂、裸露极易引发学生触电事故 | 拆解机器，利用工具检验电源进线是否存在过热及老化、龟裂情况 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
|  |  | 插头金属片老化，极易导致接触不良，发生发热、打火现象，引发火灾事故 | 利用高精度数字欧姆表测试插头、线路阻值 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
3 | 机器高温报警、限温功能是否正常 | 中高风险 | 限温功能损坏或者缺失，极易导致严重火灾或设备故障 | 开机测试 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
4 | 机器控温是否精准，工作是否正常 | 中风险 | 机器控温不准也是故障，需及时维修，否则不仅实验数据不准，而且可能引发烫伤等事故 | 开机测试 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
5 | 机器是否张贴资产编号，高温设备警示标识 | 中风险 | 便于学校集中管理，提醒学生注意安全 | 仔细查看 | 做好记录，及时张贴高温警示标志
三、马弗炉、电阻炉等设备检查项目
序号 | 检查、保养项目 | 风险识别 | 可能发生的安全事故 | 施工方案 | 预期效果 | 备注
1 | 电源供电端是否有漏电保护 | 高风险 | 学生触电伤亡事故 | 利用模拟负载测试 | 实现实验室安全用电 | 供电端没有漏电跳闸保护，一旦设备发生故障导致外壳带电，极易发生触电、火灾等事故
|  |  | 线路、加热部件绝缘部分损坏引发火灾事故 | 利用模拟负载测试 | 实现实验室安全用电
|  |  | 插座、电缆线长期工作在大电流、超负荷引发火灾事故 | 电流表测试 | 实现实验室安全用电
2 | 机器内部灰尘、污垢及其他实验废料残留 | 高风险 | 灰尘、污垢特别是有机物残留极易在加热设备内引发火灾 | 拆解机器，利用吸尘器、毛刷清理灰尘；利用无水酒精彻底清洗污垢 | 增加设备安全性能、降低发生火灾等事故概率 | 高温马弗炉属于极高温加热设备，工作温度达到上千度，极易发生烫伤、火灾事故
3 | 电源插头、电线有无过热、老化、龟裂情况 | 高风险 | 电线龟裂、裸露极易引发学生触电事故 | 拆解机器，利用工具检验电源进线是否存在过热及老化、龟裂情况 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
|  |  | 插头金属片老化，极易导致接触不良，发生发热、打火现象，引发火灾事故 | 利用高精度数字欧姆表测试插头、线路阻值 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
4 | 机器内部连接线、绝缘皮是否老化、损坏 | 中风险 | 引起设备外壳带电，引发触电事故 | 拆解机器详细检查、检测 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
发生严重短路故障，可能引发火灾
5 | 接线端子、螺丝、卡子、接插件是否有松动、过热、烧焦等现象 | 中高风险 | 发生接触不良、打火故障，可能引发火灾，设备严重损坏 | 拆解机器，使用螺丝刀紧固每个接线螺丝，利用高精度数字欧姆表检查接头接触电阻阻值 | 排除事故隐患，降低发生事故概率 | 所有大功率设备接线柱、线路接头、接插件使用一段时间以后，因为热胀冷缩，都会存在松动现象，需要及时紧固
6 | 控制柜是否正常，连接电缆、接头是否老化 | 中高风险 | 发生接触不良、打火故障，可能引发火灾，设备严重损坏 | 拆解控制柜详细检查 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
7 | 加热器接线柱是否有松动、过热、烧焦等情况 | 中高风险 | 发生接触不良、打火故障，可能引发火灾，设备严重损坏 | 紧固接线螺丝，更换损坏部件 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
8 | 加热碳棒工作电流是否正常，表面有无烧穿孔洞 | 中高风险 | 引起设备外壳带电，引发触电事故 | 拆解机器详细检查、检测 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
|  | 中高风险 | 发生严重短路故障，可能引发火灾
9 | 炉体门栓、把手、密封条是否正常 | 中高风险 | 引发砸伤、烫伤事故 | 拆解机器详细检查、检测 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
10 | 机器高温报警、限温功能是否正常 | 中高风险 | 限温功能损坏或者缺失，极易导致严重火灾或设备故障 | 开机测试 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
11 | 机器控温是否精准，工作是否正常 | 中风险 | 机器控温不准也是故障，需及时维修，否则不仅实验数据不准，而且可能引发烫伤等事故 | 开机测试 | 排除事故隐患，降低发生事故概率
第三方检查保养公司：南京修成电子电器维修中心