仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 ：科研型智能成像显微镜 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 张钦畅 |  | 联系电话 | 15205200058 |
| 项目预算 |  | 45 万元 |  |  |
| 主要用途描述： - 设备功能：病理片；免疫荧光组化；普通染色标本观察； - 二、用途：用于生命科学、免疫学、药理学等研究显微镜检的应用，可以适用于载玻片观察。 |  |  |  |  |
| 采购数量： 1台。 参数要求： - 光路采用无限远色差和反差双重校正系统。在传统无限远光路基础上增强反差校正，提高图像的反差效果。 - 2、具备明场、荧光观察功能。 3、目镜10X，视场≥23mm。 4、主动光强管理系统，可适用于所有物镜，用于自动调节对应物镜和滤块位置的光强度。 5、总放大倍率：50X-1000X。物镜：5X高级多功能荧光相差物镜,10X、20X、40X、100X增强反差型平场荧光物镜。 6、内藏式标准照明装置，LED长寿命光源，功率≥10W,使用寿命≥6万小时。 7、编码型物镜转换器≥6位，不同倍数物镜可分别定义光强，切换时自动匹配亮度。同时，切换不同倍数镜头时，自动计算标尺。 8、集成节能和为了延长照明寿命的Eco-mode，当显微镜在空闲15分钟后会自动进入待机状态。 9、机身集成两个快速拍摄图像按钮，靠近两侧调焦旋钮，可快速获取图像或视频信息。 10、机身集成透射光反射光电动光闸，一键切换荧光及透射光观察方式，切换到荧光时，透射光光闸自动关闭。 11、独特的覆膜技术，光学元件长时间不生霉，且不使用任何化学防霉剂，绿色环保，对环境和使用者不会造成任何伤害。 12、彩色CMOS芯片尺寸≥2/3英寸，像素尺寸≥3.45 μm × 3.45 μm，数值化范围≥14bit，曝光时间0.1 ms至 60 s，动态范围1：5000，高动态范围模式1：25000。 13、荧光转盘≥6位，配有DAPI、FITC、CY3、CY3.5、CY5五通道荧光滤片。 14、白光LED荧光光源，使用寿命大于2万小时。 15、软件功能： 15.1、景深扩展功能，可实现超景深拍摄、大图拼接功能，实现超大视野拍摄、多通道叠加功能，实现多个通道图像叠加。 15.2、视频拍摄功能。 15.3、可以进行交互式测量，包括面积，间距，周长，灰度值，角度等。 15.4、可同时进行多幅图像的对比，可以阵列预览，可以通道预览，可以2.5D图像预览。 15.5、支持bmp, tif, jpg, gif, tga, png, j2k, jp2, mac, msp, ras, pct, eps, wmf, psd, img, cmp, zvi, lsm, czi等格式图像输入。支持bmp, jpg, tif, tga, png, psd, cmp, avi, lsm, mov, j2k, jp2, pcx, tga, wmf, pcf等格式图像输出。 15.6、高分辨率软件功能，有效提升图像效果。 供货时间要求： 3个月内。 质保售后要求： 免费质保不少于一年。 |  |  |  |  |