仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 ：超微量分光光度计 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 于老师 |  | 联系电话 | 15996214113 |
| 项目预算 |  | 110000元 |  |  |
| 主要用途描述： 超微量分光光度计在物理学、化学、生物学、医学、材料学、环境科学等科学研究领域,都有广泛而重要的应用。尤其已经成为现代分子生物实验室的常规仪器。常用于核酸，蛋白定量以及细菌生长浓度的定量。在科研实验室是用于测定DNA、RNA和蛋白质等的必备设备。 |  |  |  |  |
| 采购数量：1台 参数要求： 1.检测浓度范围：2ng/μl-27500ng/μl（dsDNA）； 2.波长范围：190－850nm，可进行连续波长全光谱分析； 3光路径：内含不少于5个光程，根据样品浓度进行自动匹配最佳光程，无需手工设置，光程调节器不会曝露在空气中，避免灰尘，纸屑或液体进入生锈导致光程不准确； 4.A205检测法:对多肽或无色氨酸和酪氨酸的蛋白进行定量； 5.光吸收准确度：≤3%(at 0.97A at 302nm)； 6.光源：采用氙闪灯作为光源； 7.检测重复性：0.002A(1.0mm光程) 或1%CV； 8.最小样品体积≤1ul； 9.载样点采用高抛光高耐磨不锈钢，并与主机整合在一起，直接上样并进行样品检测，无需使用任何耗材，使用方便； 10.具有样品智能检测技术的软件，可根据样品检测的结果自扣除能鉴定污染物的OD值,可确定污染物种类及含量，保证测定样品浓度的准确性； 11.仪器操作：彩色触摸屏，触摸屏可调整角度，操作简便，结果展示清晰明了； 12.可免费下载电脑软件，用于分析和管理从仪器中导出的结果； 13.仪器内置传感器，在检测前对样品形成的液柱进行数码成像，保证检测的可靠性； 13.具备蛋白编辑器，可自定义蛋白类型和参数。 售后质保： 整机免费质保不少于两年，自最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，卖方应对货物出现的任何损坏、质量等问题免费为提供维修维保服务，所需费用（包括零部件费、维修费、人工费等）均由卖方承担。质保期内，卖方在接到买方提出的维修维保要求后，应于2小时内响应，并于15日内完成维修维保工作。 |  |  |  |  |