仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 ： 高压灭菌锅 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 于希忠 |  | 联系电话 | 15996214113 |
| 项目预算 |  | 60000元 |  |  |
| 主要用途描述： 用于所用器材和培养基等的灭菌等。 |  |  |  |  |
| 采购数量：1台 技术参数： 1.灭菌器厂家须具有特种设备（压力容器）制造许可证（提供制造许可证，不允许借用第三方资质）； 2.容量:55-60升,立式结构,底部带脚轮 ；； 3.压力容器设计温度153度（生产厂家提供压力容器容器数据表）； 4.灭菌工作温度105-138度； 5.压力容器设计使用年限20年（生产厂家提供压力容器容器数据表）； 6.干烧保护装置：灭菌腔底同时配备液胀式、铜质温度感应式、离子浓度式（水位传感器）三种不同干烧保护装置，避免了单一方式带来的误判； 7.开关盖方式：触拨式开关，垂直向上打开腔门（上掀式开盖）下压式关盖，单手可实现开关盖；未达到安全气压和安全温度外力无法打开。 8.定时：灭菌时间1-6000分钟，保温时间1-9999分钟； 9.六级排汽方式：灭菌结束可设定6种不同的排汽速度，通过控制电磁阀的开关，液体培养基灭菌结束排气降温而培养基不会溢出来； 10.集汽瓶：内部前置集汽瓶收集废水，倒水方便，同时节省仪器使用空间； 11.标配冷却风扇：灭菌结束可快速降低腔体温度； 12.压力保护装置：具有安全阀和压力开关两种以上压力保护装置； 13.安全装置：八柱均分、闭盖检查系统、电动式双内锁、冷却锁OPEN温度、缺水保护、过压双重保护、自动故障检测系统、后台安全测试程序、温度监控、 漏电保护、过流与短路保护； 14.所投产品生产商与特种设备（压力容器）实际制造商一致； 15.附件:不锈钢提篮2个；一个废弃物灭菌桶； 售后质保： - 销售商免费办理特种设备使用登记证。 - 免费质保期不少于2年，自最终书面确认验收合格之日起算。免费质保期内，卖方应对货物出现的任何损坏、质量等问题免费为提供维修维保服务，所需费用（包括零部件费、维修费、人工费等）均由卖方承担。质保期内，卖方在接到买方提出的维修维保要求后，应于2小时内响应，并于15日内完成维修维保工作。 本部门承诺，该参数无明显倾向性。 签字（盖章）： |  |  |  |  |