仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 ：养老服务与管理学院教学实验实训中心建设设备采购 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 熊老师 |  | 联系电话 | 15950567370 |
| 项目预算 |  | 273399.00元 |  |  |
| 主要用途描述：支持养老服务管理专业及相关专业的建设，帮助学生顺利完成见、实习任务以及各类行业资格证书的报考。 |  |  |  |  |
| 一、健康随诊包 采购数量：1个 参数要求： CPU：不低于八核，主频1.6GHz以上 操作系统：不低于Android 9.0 显示屏：主屏显示屏：不小于9英寸液晶屏，分辨率1280*800；电容，多点触控 内置存储器：不小于8GB 硬件功能：4G通讯、WIFI、蓝牙、前置摄像头 外部接口：电源（数据）接口TYPE-C、血氧饱和度检测接口TYPE-C、检测试纸接口、ECG接口、NIBP接口、SIM卡槽 功能： 血压、血糖、心电、尿酸、总胆固醇、血氧、体温、身高体脂、腰臀比等多项健康数据检测，视频问诊、健康评估皆可轻松自助完成，方便携带，能用于随访外出或居家使用等场景。 二、老年人能力评估展示区设备 采购数量：1套 参数要求： 展示区设备至少包含：评估步梯、下肢功率车(坐式)、智能拐杖、助浴椅、凳拐、分指板、木插板、手功能训练器、U型上翻扶手、辅具评估设备。 各设备要求： 1.评估步梯 材质：不锈钢、复合板材质。 功能：用于患者恢复日常上下楼功能。 长度不少于330cm。台阶宽度不少于80cm，扶手高度在130-170cm之间。梯面高度10cm，12cm，扶手杠高度调节范围不少于0～30cm。 扶手杠侧向额定载荷不小于65kg，阶梯额定载荷不小于140kg。 2.下肢功率车(坐式) 材质：不锈钢、塑料材质。 功能：用于下肢关节活动、肌力及协调功能训练。 坐垫调节范围大于0～20cm，阻尼调节档数不少于5档。 额定载荷：靠背垫不少于70kg，坐垫不少于140kg。 3.智能拐杖 规格：高度可调节范围不少于0～20cm，最大长度不少于90cm，适合身高：145-190CM，重量不大于1.5kg。 功能：收音机，手电筒，警灯，支撑拐杖，旋转LED灯，高度多档调节，防滑脚垫，单脚、四脚两种支撑模式可互换。 4.助浴椅 材质：采用加强铝合金管材，管壁厚度大于1.2mm。 额定载荷：不小于140kg。 功能：要求高度可调。 所有扶手都有无毒且柔软材质包裹。 5.凳拐 规格：高度不少于80cm，整体高度可调节；手柄长度不少于10cm；带座板。 功能：座板形状根据人体臀部学设计。高度调节幅度不小于0～20cm，调节档位不少于4档。 6.分指板 不少于三种规格尺寸的分指板，能适用于正常人手部尺寸。 7.木插板 不少于三种规格尺寸的木插板，每个规格各配20支插棍。 8.手功能训练器手功能训练器 功能：适用于对触觉、视觉、听觉感官刺激训练感性认知能力，也训练手指与认知的协调一致性。 9.U型上翻扶手 规格：高度不少于60cm，长度不少于60cm。 功能：落地支撑、上翻折叠。 额定载荷不小于80kg。 10.辅具评估设备 体征评估类套装（至少含挂板、角度尺、体温计、握力计各一套）。 进食评估类套装（至少含挂板、助食筷、防抖勺、辅助吸盘防洒碗各一套）。 起居评估类套装（至少含挂板、拉链辅助器、穿扣器各一套）。 三、脉诊仪 采购数量：1台 参数要求： 外加力学量范围：0-300克，分辨率0.1克，设定误差＜10%，测量误差＜10%，最大压强不超过80kPa； 脉压测量范围：0-80克，分辨率0.035克，测量误差＜10%； 脉率测量范围：40次/分钟-200次/分钟，分辨率1次/分钟，误差不超过2次/分钟； 探头最大行程：45mm，分辨率1.59um； 脉诊仪设备的设计和制造执行《GB9706.1-2020医用电气设备第1部分：安全通用技术》。 功能： 脉象信息收集功能； 脉象信息处理功能； 脉象信息解读功能。 四、舌面诊仪 采购数量：1台 参数要求： 照度：500lx±10%； 色温：5500K； 显色指数Ra：≥95； 辐射照度：＜350W/㎡； 紫外辐射照度：＜0.008W/㎡； 分辨率：＞5lp/mm； 色差：＜20； 相对畸变：±5%。 五、健康一体机 采购数量：1台 参数要求： 血压测量模块（医用全自动隧道式电子血压计配置） 显示方式：LCD显示屏 测量原理：示波法 测量范围：0-299mmHg（0-39.9kPa） 脉搏数测量范围：40次/分-180次/分 精度：压力传感器准确性：±3mmHg（±0.4kPa） 脉搏数精度：±2%或±2次/分（取大值） 压力检测：压力传感器 电源适配器（输入100V-240V，输出12V 3.5A） 适用臂周20cm-40cm 血糖测量尿酸测量模块 检体：指尖微血管全血 检测范围：血糖：20-600mg/dL（1.1-33.3mmol/L）；尿酸：3-20mg/dL（0.18-1.19mmol/L） 原理：电化学生物感测原理 血脂测量模块 支持BLE 4.0低功耗蓝牙连接 检测原理：酶法、反射光度法 化验项目：TC、HDL-C、LDL-C、TG 显示方式：液晶显示、中文界面 标本：全血 心电测量模块 支持BLE 4.0低功耗蓝牙连接 检测通道数：12个（心电信号） 血氧测量模块 支持BLE 4.0低功耗蓝牙连接 测量范围：35-100% 脉率测量精度：误差不大于±2% 饱和度测量精度：误差不大于±2%（75%-100%） 体重测量、身高测量、体脂测量模块 身高测量：超声波测量 体重测量：精密平衡梁式压力传感器 测量范围：身高：70-210CM，体重：1-250KG 精确度：身高：精度±0.5CM；体重：精度±0.1KG 显示：不小于20寸液晶屏，显示身高体重数值 语音：带语音播报 体温测量模块 测量方式：红外感应 测量范围：32摄氏度-45摄氏度 显示精确度：0.1摄氏度 人体成分模块 测量内容：体脂肪率、基础代谢、内脏脂肪等级、体水分率、肌肉量、骨量、非脂肪量 视力表模块 功能：测量视力 带语音播报功能 六、智能药箱 采购数量：1个 参数要求： 具有不低于4英寸单色断码屏，带背光； 内置4G物联网卡。 产品材质：食品级ABS专用材料 功能： 具有服药时间设置功能，支持5种以上药物提醒功能； 具有自动到时服药提醒功能； 具有已服药和未服药信息自动上传到平台功能； 具有药品信息扫码录入并上传平台功能； 具有sos一键呼救功能，紧急情况下药箱能主动推送求救信号； 有声音和灯光两种提醒方式，能够与手机app链接并通过手机提醒用户； 具有连接智能血压计等检测设备并实时上传检测结果功能。 供货时间要求： 合同签订后7日内。 质保售后要求： 一、质保期及售后服务承诺： （1）乙方对所供产品平台质保五年，软件平台永久免费升级,软件平台终生免费使用。免费保修，免费质保期自验收签名之日起计算。质保期内，按合同条款提供服务，产品验收后非因操作不当造成要更换的零配件及设备由乙方负责包修、包换。 （2）在质量保证期内的产品运行发生故障时乙方在接到采购人故障通知后2小时内响应，如无法解决问题的，可以3小时内派遣工程师到达故障现场进行免费维修，每周7天。如短期内无法排除故障的，则提供同等配置的备用产品以保证采购人产品的正常使用。 （3）质保期结束后，乙方仍对产品提供终身维修服务，乙方有责任自行维护或指定有能力的代理人对产品在必要的时候进行定期维护和修理，更换配件时只能收配件成本费。 （4）质量保证期结束以后，乙方仍提供优质服务，进行定期维护与修理，并仅收取成本费（包括零配件）。 二、安装调试方案： （1）交货期：合同签订后7日内，内乙方将货物和系统按规范调试至正常运行的最佳状态，包括与原有设备的对接调试，并交付使用。 （2）乙方派有从业资格的技术人员到南京中医药大学指定地点完成合同货物清单货物的调试工作。乙方的技术人员在南京中医药大学现场进行调试，所产生的一切费用由乙方负责。产品进行调试时，须对调试场地内的其它设备有良好的保护措施，如有设备损坏，要恢复原样。 （3）乙方调试过程中，不会扰乱南京中医药大学正常的教学秩序。 （4）安装调试进度保证，乙方要严格执行国家有关法规、规范提供设计文件，并对其质量负责：技术方案进行多方案比较，选择最优方案，严格执行各项技术经济指标，并对其经济合理性负责。 （5）质量保证措施，合理配制人力资源，本项目由经验丰富项目执行经理全面负责项目的安装调试和技术服务工作，严格校审制度，严把质量关。 （6）安装调试过程中，乙方充分与用户交换意见，根据学校要求来进行项目实施。 三、需要乙方提供的使用及培训： （1）乙方提供的培训包括货物的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件等. （2）乙方提出全面培训计划和课程内容安排，并在合同签订后征得甲方同意后实施。 （3）培训计划：①乙方负责按合同中规定的设备或软件型号、数量将产品送达指定地点，按时完成设备安装、调试、启动、运行等工作；②乙方测试所有软件后进行培训；③乙方提供专业的技术人员进行现场1-2天的培训，直至教会所有教师独立操作；④产品到达后，由乙方和用户人员监督下，由用户清点，检查产品后进行培训；⑤售后服务人员对产品的使用、注意事项，现场进行演示解说；服务人员解答客户对产品的疑问。 （4）培训内容：培训包括货物的安装和维护、常见故障现象及诊断、常见的问题及解决办法、操作系统软件、系统管理和应用软件等。 （5）培训服务的组织形式：①集中培训：集中培训将培训对象集中，以授课的方式进行培训。这类培训主要针对于培训用户较多，培训内容较单一的内容进行，如最终用户使用培训，通过演示和现场交流的方式达到培训效果。②研讨会：在项目实施过程将不定期进行研讨会。召集技术相关人员或业务处理人员，针对技术的发展和业务模型的处理通过交流的方式进行讨论。 （6）培训地点：甲方指定地点。 （7）培训对象：系统管理员、系统运行维护人员、软件使用教师等 （8）培训人数：参与培训人数由南京中医药大学确定。 （10）达到的培训目标：参加培训的教师能独立操作使用。 |  |  |  |  |