仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 ：高效液相色谱仪 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 | 郑老师 |  | 联系电话 | 18014843858 |
| 项目预算 |  | 36万元 |  |  |
| 主要用途描述：一种常用的分离和定量分析技术，广泛应用于中药现代化研究，比如分离和鉴定中药成分、化合物定量分析、毒理学研究以及中药的质量控制研究等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 技术指标： - 溶剂管理系统 - 色谱泵：双泵，串联式色谱泵，采用独立线性驱动马达，一体式独立柱塞 - 压力传感器反馈回路: ≥2 - 控制器：支持仪器面板操作 - 流量范围：0.000 -10.000mL/min，以0.001mL/min为增量 - 延迟体积：≤650µL，不随反压变化 - 混合范围：0.0-100.0% 以 0.1% 增量 - 梯度准确度：± 0.5% - 梯度精度：±0.15%RSD - 梯度模式：≥10条梯度曲线，包含线性、步进、凹线、凸线四种类型 - 延迟体积、梯度准确度、梯度精度稳定可靠，不随反压变化 - 溶剂数：4 - 压缩补偿：自动，连续 - 带温控自动进样器 - 样品瓶数：≥120位2ml样品瓶，5个样品盘，每盘24个样品瓶 - 进样范围：0.1-100µL - 交叉污染：≤0.0025% - 进样精度：≤0.3%RSD - 进样准确度：±２% - 进样线性度：≥0.999 - 温度控制：4~40℃ - 进样次数：每个样品 1到99进样 - 洗针模式：独立进样针自动清洗流路系统，软件设置自动编程洗针 - 柱温箱 - 温度范围：室温+5℃- 65℃ - 温控精度：±0.1℃ - 二极管阵列检测器 - 波长范围：190-800nm - 光源：氘灯，寿命≥2000小时 - 光学分辨率：1.2nm，始终保持 - 基线漂移: ≤1.0×10-3AU/hr/℃ - 线性范围：≥2.0AU - 吸收范围：0.0001 to 4.0000 AUFS - 流通池：梯形狭缝池，避免示差折光效应 - 池长：10mm, 池体积：9.3µL (分析池) - 噪声：≤±1.0×10-5AU - 数据采集速率：80Hz - 三维谱图扫描：指定波长范围内全波长扫描，高分辨率和高灵敏度同时实现 - 数据管理系统 - 具有数据安全性：符合cGMP/GLP和21 CFR Part 11法规的要求，具有电子记录，电子签名，审计追踪，分配用户使用权限等功能。 - 配备Oracle数据库系统，可以对以往数据进行检索，并能把结果导入到办公软件上（提供数据库授权证明） - 原始数据和结果可通过多种方式输出到其它软件中 - 带有系统适用性软件，可以计算美国药典（USP）、欧洲药典（EP）、日本药典（JP）和中国药典的柱效、拖尾因子、分离度等色谱适用性参数 - 支持Windows 7及以上操作系统，中英文版可选，支持多窗口、多任务的操作模式 - 可以进行色谱峰的积分和标定 - 支持多种定量曲线方式 - 可以对色谱峰建立各种积分方式和积分事件 - 配置要求（必须包括，但不局限于下述内容） - 高效液相色谱梯度泵(1套) - 带温控自动进样器(1套) - 在线脱气机(1套) - 柱温箱(1套) - 溶剂瓶支架（1 套） - 二极管阵列检测器(1套) - 数据处理软件(1套) - Oracle数据库（1套） - 备品备件：C18色谱柱，高性能陶瓷单向阀等 质保要求：免费质保不少于两年。 |  |  |  |  |