仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物安全柜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | HR40-11A2 |  |  |
| 主要用途描述：微生物培养、活性评价使用 |  |  |  |  |
| 参数要求： 星号; 序号; 要求. *; 4; 所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；. *; 5; 玻璃门上沿有气幕保护，防止工作区内外气体交互；. *; 6; 凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；. **; 7; 主过滤器：采用进口品牌超高效过滤器ULPA，工作区洁净度等级10级；. *; 9; 可插拔式电源线，方便更换并保证操作人员安全；. **; 14; 照明：采用LED灯管照明，方便耐用，使用时间为普通荧光灯的5倍以上；. **; 15; 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×106；. *; 16; 产品保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；. *; 17; 交叉污染保护：用YY0569标准规定方法测试，在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过1CFU；. *; 18; 实时数字显示系统运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示；. *; 19; 前窗玻璃手拉式开启，不得使用电控，以保证断电时能及时关门防护；. **; 20; 打开前窗后，紫外灯应自动关闭，风机、荧光灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；. *; 21; 可预约紫外灯消毒时间，自动运行；. *; 22; 用数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；. *; 23; 可查询紫外灯累计工作时间，以便确定更换时间；. *; 26; 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；. **; 27; 有过滤器监测功能，利用过滤器阻力变化监测过滤器寿命，堵塞或破损均有声光报警提示；. *; 28; 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书；国际EN12469认证和CE认证。. |