仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 组合式全温振荡培养箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ZQZY-AS8 |  |  |
| 主要用途描述：微生物培养、蛋白降解等 |  |  |  |  |
| 参数要求： 4、具有超温报警功能及异常情况自动断电功能 5、具有断电恢复功能，避免因停电、死机而造成的数据丢失问题 *6、流线型外观，美观大方；内衬采用圆弧角（R角）镜面不锈钢设计，便于清洁，不容易滋生细菌、防腐蚀；外壳采用静电喷塑 7、别具一格的门设计，不锈钢无螺丝固定，整体更加美观、整洁，下两层为下翻式开门，第三层为上翻式开门，摇板可自由抽出，方便装卸摇瓶，每层可独立控制，各层可在不同温度转速下同时运转或根据需要运行一层、两层或三层 8、精选优质进口压缩机、无氟环保制冷剂，噪音低、制冷效果好，确保设备在低温状态下长时间稳定运行 9、人性化设计的开门即停功能，使用更加安全快捷 10、具有紫外线灭菌功能 *11、内置二阶式 增湿盘，在37℃条件下箱体内湿度可达95％以上，摇床内腔底部可进行全方位无死角冲洗 *12、配备高质伺服电机，控制速度精确、高速性能好、稳定性强 *13、中空钢化双面加热玻璃，同时配备整体加热不锈钢内门，避免在低温运转和高湿状态下引起的玻璃起雾、积水导致液体外流，造成污染；方便随时在不开门情况下在各个角度观察箱体内部情况 *14、独特定时除霜功能，1~89分钟可自由设定，除霜间隔30~600分钟可调，能确保长时间在低温状态下运行时蒸发器不结冰 *15、LCD触摸屏，设定温度、转速、时间和实测温度、转速、剩余时间在同一界面显示，不用相互切换界面，观察更直观；操作界面加密锁定功能，杜绝重复操作和人为误操作；可自由设定摇板正转或反转；强制对流的风扇常开或自动 16、拥有数据记录功能，每分钟记录一次数据，可记录近三个月的数据，并且可显示温度、速度曲线，方便数据的分析；有USB接口，可将上述数据导出并保存 *17、右侧为一体模具化设计，上方7寸真彩触摸屏，中部白板设计，下方透明插页框方便用户放置记录本 *18、配备滤波器磁环，减少外界和自身波长对机器稳定性的干扰 19、振荡频率 10-300rpm 20、振荡频率精度 ±1rpm 21、摇板振幅 Ф26mm 22、温控范围 4～60℃ 23、温度调节精度 ±0.1℃ *24、温度均匀度 ±0.8℃ （at 37℃）(需提供第三方温度检测证书) 25、最大容量（不锈钢夹具） 单层250ml×66或500ml×45或1000ml×28或2000ml×15 *26、塑胶夹具容量 单层250ml×60或500ml×40或1000ml×24或2000ml×15三角瓶夹具须为一次性成型塑胶夹具；试管夹具孔带有橡胶防护套；可选配粘性粘板。（需提供实物图片佐证） - 摇板尺寸(长×宽） 单层 928mm×530mm |  |  |  |  |