仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高压灭菌锅 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | ZEAL WAY GR60DA |  |  |
| 主要用途描述：细胞培养、药物活性筛选消毒用具、器皿、试剂使用 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1.容量:60升，采用垂直向上打开腔门，节省空间，腔体直径≥40CM；2.灭菌腔材料:SUS304不锈钢；3．功率：2900W；*4.最高灭菌温度≥138℃,融化温度:60-100℃,保温温度:45-60℃,时间范围:灭菌时间:1-600分钟,融化时间:1-600分钟,保温时间:1-9998分钟 ，定时启动时间：0分钟-6天；设计压力≥0.35MPA，安全阀起跳压力≥0.31MPA；(提供压力数据证明) 5．排气设置: 排气阀开放温度可设置，设置范围：73-104℃；6．标配冷却风扇，加速降温；7.可选购自动进水、干燥等拓展功能，可配备打印数据，显示温度曲线、压力、F0值；8.电动式双内锁：控制系统实时监测灭菌腔内的温度、压力，只有在安全的温度和压力下才能开启灭菌腔盖，确保使用人员的安全； 9.废弃物灭菌模式：专用的废弃物灭菌程序，对实验室的废弃物进行有效灭菌; 10.冷却锁OPEN温度：每个程序均可根据灭菌物热惯性的不同设置冷却锁OPEN温度，防止用户在灭菌物(尤其是液体灭菌物）还处于不安全状态下开盖导致烫伤； 11．机械连锁：独特的八柱式连锁装置，比一般的连锁更安全可靠； 12．六种预置程序：可预置六种固定程序分别针对液体、固体的灭菌、保温、干燥和琼指的融化保温等；13．记忆存储系统：可创建新的程序,并记忆存储起来,可创建18条以上程序；14．具有校验接口：提供温度、压力检验接口，方便进行检验；15．状态流程图显示工作进程；16．安全装置：电动式双内锁，超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、冷却锁，漏电保护装置、防烫腔盖和台面、自动故障检测系统; 17.配备两个不锈钢提篮；产品质保贰年，须提供厂家加盖公章的售后服务承诺书； *18. 鉴于高压灭菌器是特种设备，要求生产厂家具有中国医疗器械生产许可证。 |  |  |  |  |