仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 冷藏箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 中科美菱YC-968L |  |  |
| 主要用途描述： 保存试剂 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1.*容积≥950升 2.*高精度电脑温度控制系统，在2℃～8℃范围内任意设定，温度显示精度0.1℃，调节增 量0.1度 3.智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度的均匀性 4.采用无氟环保制冷剂，国际名牌高效压缩机，节能静音 5.风冷式高效冷凝器，翅片式蒸发器，制冷迅速 6.箱体采用优质结构钢板，大屏幕数码显示 7.双层透明保温玻璃门，门体防凝露加热系统 8.全不锈钢内旦 9.配备后备电池，断电后可声光报警72小时，温度记录打印机 10.双门双锁，防止随意开门 11.开机延时，停机间隔等保护功能 12.完善的声光报警系统，高低温报警，传感器故障报警，开门报警 13.多层搁架设计，并有搁物条，可根据存放药品的规格合理地调整间隙，充分利用空间 |  |  |  |  |