仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 旋转蒸发仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | N-1300D-WB |  |  |
| 主要用途描述：用于药物合成以及药物化学的分离提纯。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 进口品牌 - 直立式冷凝管，冷却面积不小于0.146㎡。 - 玻璃组件和浴槽左右方向均可安装，可以有效的利用实验室空间。 - 主机底座和浴槽都采用圆形设计，任何角度均可摆放。 - 冷凝管的位置可以调整，从冷凝管上滴下的冷凝液不会回流到试料瓶中。 - 冷凝管根部有防回流的凸缘结构。 - 可以通过操作面板设置试料瓶的旋转方向、自动反转、旋转时间、转速等参数。 - 可正转/反转/定时正反转变换，有效增强粉体或是固态样品的干燥和浓缩能力。 - 转速范围：10~310rpm。 - 蒸发能力：25Ml/MIN - 升降功能：手动无极调节，液压助力。 - 水浴锅：室温~180℃，温度精度±1.5℃。 - 水浴锅材质：特氟龙涂层，容量不少于5L。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。