仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 循环冷凝系统 |  | 申购信息 | 6套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 东京理化CCA-1112；CA-1116A |  |  |
| 主要用途描述：用于药物合成以及药物化学的旋蒸冷凝。 |  |  |  |  |
| 参数要求： （1）型号：CCA-1112 品牌：东京理化 3套 1、可以为一台旋转蒸发仪提供冷却循环。 2、温度调节范围：-20~30℃。 3、冷却能力：450W at液温10℃。 4、体积小巧，桌上型。 5、保冷管和循环接口可以简单地安装拆卸，不需要使用比较麻烦的软管卡箍循环借口的方向可360°回转，可以减少安装软管的麻烦 6、最大流量：9L/min，扬程：4.2m。 7、水槽容量：3.2L。 8、进口品牌。 （2）型号：CA-1116A 品牌：东京理化 3 套 参数要求： 1、冷媒采用HFC。 2、具有自我诊断功能，冷冻机保护定时，冷冻机高压压力开关，过载继电器，热保护装置等安全功能。 3、可以为两台旋转蒸发仪提供冷却循环。 4、温度调节范围：-20~30℃。 5、冷却能力：1200W at液温10℃。 6、最大流量：12L/min，扬程：9.5m。 7、水槽容量：16.5L。 8、进口品牌。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。