仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 旋转蒸发仪 |  | 申购信息 | 2套 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 瑞士Buchi: R-100 |  |  |
| 主要用途描述：用于药物合成以及药物化学的分离提纯。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1. 整机采用带涂层的不锈钢外壳，结实耐用； - 转速：20－280rpm - 蒸发容积：50－4000mL - 最大装样量：3kg - 温度显示：数字显示设定温度和实际温度； - 温度范围：室温－95℃ - 控温精度：+/- 1℃ - 冷凝器双螺旋结构，冷凝器表面积：≥1500cm2 - 加热功率：≥1300W - 密封圈：PTFE材质，耐受几乎所有常规试剂 - 水浴锅体积：≥4L - 免维护不锈钢浴锅：双层保护，易清洗，经久耐用，显示设定温度与实际温度，过热断电保护 - 有组合夹：能集装卸蒸发瓶和蒸汽管于一体 - 高度调整：≥155mm - 倾斜角度调整范围：0-32度； - 操作手柄，升降简单安全 - 分体式水浴锅 - 转动马达和水浴锅一体化供电模式 - 电压：220-240V；频率：50/60Hz - 符合CE、CSA 认证。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。