仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水仪 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Elix Essential 5 UV |  |  |
| 主要用途描述：用于清洗和配试剂 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1：该系统由自来水作进水，连续生产分析级纯水，由自来水预过滤组件，预纯化柱，反渗透模块，连续电流去离子模块及纯水存储单元组成。 2：电阻率 ＞ 5 MΩ·cm＠25℃ 典型为10-15 MΩ·cm＠25℃ 电导率 ＜ 0.2 μS/cm＠25℃ 典型为0.067 - 0.1 μS/cm＠25℃ 3：总有机碳含量(TOC) ＜ 30 ppb； 4：产水流速：5L/H 5： * 系统内置高精度电阻率检测仪，电极常数为0.01cm-1，温度灵敏度达到0.1℃, 采用同轴电极专利设计，准确检测和显示温度补偿的电阻率，符合ASTM® D 1125-95(2009)及USP(§645)电阻率系统适应性测试要求，可溯源到NIST，投标文件需附原厂校验证书。 6：产品公开印刷资料的流路图中显示主机内置3个电阻率检测仪 7：内置具备温度反馈功能的恒流泵，保证水温7℃-35℃间均可达到系统标称产水速率 8：内置高回收率反渗透模块，模块前后各配备电导率计有效监控进水、显示反渗透膜截留率、保障产水水质，具备三种清洗模式，自动提示氯洗，通过毛细管弃水回收系统实现节水与保护反渗透膜的双重功能 9： * 内置与主机品牌相同的独立式连续电流去离子模块, 采用连续电场、离子选择性透过膜和混床树脂有效去除微量离子，具备专利阴极防结垢技术和连续电流抑菌技术，Elix EDI模块前端无需增加软化柱或防毒柱，模块自动维护，无需化学再生或更换树脂,节约耗材,降低成本 10：* 产水储存于外置60L非压力水箱，HDPE材质, 圆锥形可完全排空, 配空气过滤器、全量程液位传感器（精度1%）、漏水监测器 11：系统为图文操作界面，简洁直观，具备多图标及多颜色指示功能，包括正常使用、维护、系统管理；实时显示出水关键信息包括水质，过水量、系统运行状态和维护信息。 12：系统具有自动再循环功能，可在使用间歇保持水质恒定，在电阻率检测异常时自动报警，并设置有自动停水、进水缺水保护装置 13：具有纯化组件锁闭系统，安装维护便捷, 消除脱位\漏水等安全隐患。 14：纯化柱具有RFID芯片，实现自动识别安装日期，防伪防错，确保最佳可追溯性，保证系统安全 15：* 为确保产品质量及使用安全，该产品需提供生产厂商在ISO9001和ISO14001注册生产基地的注册证书，及产品经过安全和电磁兼容性认证的CE和cUL证书 16：主机内置芯片，配置RS232接口和网线接口，可记录长达2年的水质报告，水质报告信息包括：进水电导率、压力、温度；RO/Elix产水电导率及截流率 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。