仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 高压灭菌器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 致微 GI54DWS |  |  |
| 主要用途描述：GI54DWS全自动高压灭菌器和一般灭菌器相比,GI54DWS具有更安全、更简便、更耐用、功能更多等突出优点,特别适合高校研究用途 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、 容量：50L，灭菌腔尺寸：Ø320x730(mm) 2 、温度范围：灭菌温度：105℃-127℃， 融化温度：60℃-100℃， 保温温度：45℃-60℃； 时间范围：灭菌时间：1-999min， 融化时间：1-999min， 保温时间：1-999min 3.★具有双重压力保护装系统：采用了安全阀和过压保护系统的双重压力保护，出现压力异常，泄压，断电保护。 4.★具备可选自动排汽功能：根据灭菌物不同，灭菌完成后可以自动选择三种排汽模式（全排，不排，微排）。 5.★安全装置：自感应压力联锁装置、超温保护系统、干烧保护系统、过压保护、安全阀、过流、短路保护系统、闭盖检查系统、漏电保护装置、防烫伤安全保护、自动故障检测系统。 6.★操作模式：具有以下四种固定模式： 固体模式(加热-灭菌-排汽)\ 液体模式(加热-灭菌-排汽-保温)\ 液体模式(加热-灭菌-排汽)\ 琼脂模式(融化-保温)， 并可创建新的程序，并记忆存储起来，最多可创建多达10条以上程序，即使断电也不丢失。 7.配备3个不锈钢提篮，具有压力容器许可证，通过CE认证，生产厂家提供两年或以上整机质保，优先考虑国际知名品牌。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。