仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 倒置显微镜 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 奥林巴斯 CKX53 |  |
| 主要用途描述：用于细胞培养 |  |  |  |
| 参数要求： *1.1 光学系统：无限远校正光学系统，齐焦距离必须为国际标准45mm。 1.2 调焦：通过物镜转盘的上下移动进行调焦（载物台高度固定）。备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，旋钮扭矩可调，由滚柱机构导向。粗调行程每一圈为≥36.8mm，微调行程每一圈为≤0.2mm。 *1.3 观察镜筒：宽视野三目镜筒，视场数≥22 *1.4 照明装置：高性能LED光源 1.5 物镜： *1.5.1 预对中相差物镜4X （N.A.≥0.13；W.D. ≥16.8） *1.5.2 预对中相差物镜10X （W.D. ≥8.8） *1.5.3 预对中长工作距离相差物镜20X （W.D. ≥3.2） *1.5.4 预对中长工作距离相差物镜40X （W.D. ≥2.2） 2.1.6 载物台：备有右手用低位置同轴X、Y向传动旋钮。载物台行程：X=110mm，Y=74mm。 1.7 目镜：10×，视场直径为22 .1.8 备有可拆装的超长工作距离聚光镜：N.A.≥0.3，W.D.≥72mm 1.9 相差系统：预对中相差环板 *1.10 所采用光学元件均为环保无铅玻璃，样本上有ECO无铅认证标识 |  |  |  |