仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超纯水器 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | UPD-II-20T |  |
| 主要用途描述：洗涤器皿、冷却水、溶液的配置，光谱分析、色谱分析、痕量分析等 |  |  |  |
| 参数要求： 一、工作条件: 电源：230V/50Hz 功耗：50W 水源：市政自来水 总溶解固体含量TDS≤200ppm, 最大电导率：<400μs/cm 最大TOC(ppb)：500 最大游离氯(PPM)：<3 最大CO2浓度PPM：0.5 压力范围(bar)：1.5-4 温度范围：5℃-45℃ 二、水质处理： 1、滤芯更换提醒，保证纯化性能的持续优化； 2、超纯化柱模块化一体式设计，特有的内压结构式技术可提高纯化效率、降低消耗成本； 3、双柱双道水质实时在线监控，超纯水电阻率一目了然，并了解滤芯的使用情况； 三、系统描述： 1、整机符合IP54防护标准，整体采用ABS环保材料，防腐蚀耐酸碱； 2、循环泵全自动间歇运行，防止水受二次污染，保证超纯水水质稳定在18.25MΩ.CM； 3、可选配远端移动取水装置。可将取水口分离主机，在远离主机的情况下自主取水。 4、操作：一键操作模式，如需停止取水再按一下。源水指示； 5、开机时18秒系统自动冲洗； 6、超标排放15秒系统自动冲洗； 7、反渗透膜15秒系统自动冲洗； 8、水箱满水指示； 9、RO纯水（0.1-5.0μs/cm） 10、UP出水水质：一级纯水水质，电导率≤0.05μs/cm，(电阻率≥18.25 MΩ.cm)，符合中国GB6682-2008的一级二级用水标准和ASTM、CAP、NCCLS标准 ●硅＜0.01si ●吸光度（254nm） ●光程＜0.001 ●可溶性硅【以（sio2）】＜0.01T ●微粒（大于0.22μs） ●含量＜1/ml ●重金属含量（ppm.max）:＜0.01 ●TOC≦10ppb 四、操作功能： 1、工厂密码设置，防止未经授权的更改； 2、系统采用USB接口数据拷贝、下载、打印、储存等操作； 3、选用Cortex-M3内核微处理器触摸彩屏操作系统， 可存储近2年内的数据并查看； 4、漏水、缺水、水质不合格等报警提示； 5、日期、运行时间、流量、压力实时在线监控显示； 申购人签字：龚美蓉 日期：2017-6-8 |  |  |  |