仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 大容量全自动高压灭菌锅 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | HVA-110 |  |  |
| 主要用途描述： 主要用于细胞培养基、缓冲液、培养皿等高温消毒 |  |  |  |  |
| 参数要求： *1、针式锁：通过12根定位针水平插入灭菌器盖内，杜绝锁扣打滑带来安全隐患。 *2、双联安全锁装置：同时检测腔内压力和温度，只有当两者都在安全范围内才释放箱盖。 *3、双联排气检测系统：同时检测腔内压力和温度，以此判断腔体内残余空气是否排放干净。 *4、脉冲排汽系统：电脑控制脉冲阀门高速开合，在液体培养基灭菌时，保证液体培养基不暴沸的前提下，加速腔内排汽，使灭菌腔更快地冷却下来。 5、记忆(储存)支持系统：可改变各种参数（如灭菌、排气、加热等参数），且一旦发生改变（甚至发生停电故障）上述参数仍能被保留下来。 6、采用垂直向上打开箱盖设计。 7、选择模式：固体/医疗器皿灭菌；琼脂培养基灭菌；液体培养基灭菌等； *8、有效容积：≥110升； 9、温度显示范围:5-137℃，可选的杀菌温度:105-135℃，保温温度范围:45-60℃； 10、压力计量程：0–0.4Mpa，最大可允许的压力：0.26Mpa； 11、灭菌定时：1–250分钟； 12、灭菌须使用纯水，保证腔体及管路清洁，且无需添加剂； 13、标准配置：不锈钢丝吊篮2个（有网眼），底板，排水软管，排汽瓶，滑动制动器。 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。