仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超低温冰箱 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 青岛海尔 DW-86L388J |  |  |
| 主要用途描述：用于保存红细胞、白细胞、生物制品等 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、工作条件：环境温度10～32℃，电源220V/50Hz 2、有效容积=388L 3、外部尺寸： 812*893*1980mm，箱体设计宽度为725mm，适合进入门宽750mm以上门； 4、内部尺寸：465*630*1310mm，内胆材质为彩色涂层电锌钢板 5、温度控制：微电脑控制，温度数字显示，,箱内温度-40℃~-86℃可调，超温报警，断电记忆； 6、安全系统：多种故障报警（高低温报警、传感器故障报警、门开报警、冷凝器脏报警、电池电量低报警）；两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）；多重保护功能（开机延时保护可设定时间、显示面板密码锁功能）；所有部件独立接地； 7、门：外门1个，内门2个；发泡结构内门，有效保温，最大限度避免打开外门后，冷量泄露。可调节搁架，便于物体存放； 8、“创新式”一体式外门门锁手把设计，；紧凑式脚轮设计，灵活方便； 不锈钢内门手把，结实耐用。 9、外门四层，内门一层，共5层密封结构设计：采用耐腐蚀的橡胶材料，抗菌性能优越，加宽、多层密封条设计，密封性更好；气囊结构设计保温更好。发泡内门密封性更好，存取物品温度回升小； 10、隔热层：VIP航空隔热真空保温材料+无氟发泡剂，保温效果好。 11、创新双级复叠碳氢制冷系统设计，选用HC制冷剂，含氟为0，绝对环保 12、进口SECOP压缩机，质量更可靠，EBM进口低噪音，节能风机，提高系统安全性和可靠性 13、双锁结构设计,自带暗锁，同时可用挂锁，保证用户存储物品安全性，既安全又可靠 14、25℃环温时，降温速度≤5小时 15、25℃环温时，国家第三方权威结构认证单日耗电量8.0KW.h/24h 16、自动加热门体平衡孔设计，彻底解决短时间内连续多次开门，不用等待 17、标配USB模块，可同步记录箱内实际温度、设定温度、高低温报警温度、输入电压、环境温度等数据10年以上 申购人签字： 日期： |  |  |  |  |

备注：

1、单价或批量在1万元以上的专用设备，必须提交本表格；

2、从江苏省省属高校国有资产管理系统提交的申购，应在申购信息一栏填写完整的申购单单号，采用纸质申购单完成的申购，应在申购信息一栏填写“线下申购”，并与申购单同时提交；除本表单外，申购人还应提交本表单的电子版本。

3、申购人签字一栏应与申购单保持一致。