仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 台式离心机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 贝克曼Allegra X-30R |  |  |
| 主要用途描述：用于实验室高速冷冻离心，进行细菌、病毒沉淀、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞分离、样品制备等 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、微处理机控制，数字显示，触摸式按键操作； *2、转速≥18000 rpm，离心力≥29700×g，最大容量可达1.6L，可进行细菌、病毒沉淀、蛋白沉淀，核酸沉淀，细胞分离、血液样品制备等； 3、驱动系统：无碳刷变频马达，免维护； *4、温度设置范围：-20℃至40℃，采用高效的非CFC冷冻剂R134A，符合环保要求；在最大离心力下，仍能保持样本在4℃，10分钟内温度可降到4℃； 5、加/减速率：各10种独立模式； 6、设置时间: 至9 小时59分钟，另有连续离心、短暂离心功能； 7、安全性能：自动监控过温、不平衡、超速及转头监别系统、自动安全门锁、机身精钢环设计确保安全； 8、操作宁静，噪音量低于64分贝； 9、灵活性高，备有13种转头（包括生物安全性转头）及多种适配器可供选择，可使用250ul至400ml离心管。 *10、原厂在中国设有分公司，并在南京设有维修点，若遇到紧急情况，在俩小时内可以响应。 |  |  |  |  |