仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 倒置显微镜 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Leica DMI1 |  |  |
| 主要用途描述：用来观察生物切片、细胞、细菌以及活体组织培养、流质沉淀等的观察和研究。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1 聚焦机构：备有聚焦机构同轴粗、微调旋钮，粗调旋钮扭矩可调，行程9mm, 备有上、下限位装置，上调节行程为9 mm, 最小调节2 µm； *2 透射光照明装置：5W LED 照明，35000小时寿命；自动关机（可调节），滤色片插槽； 3 光学系统：无限远光学校正系统 4 观察镜筒：宽视野双目镜筒：铰链式，视场直径≥20 5固定式载物台 （长*宽）262*212mm，配有移动调节手柄； *6 聚光镜：长工作聚光镜，NA. ≥0.43，WD≥40 *7 照明支柱调节：照明支柱可调节高低，可自行替换聚光镜;并可调节聚光镜WD *8 自动光强：相衬与明场转换时，光强自动调节 *9相衬： 5x,10x,20x,40x *10 长工作距离相衬物镜，视场数20 5X（N.A. 0.12，W.D. ≥14）；10X（N.A. ≥0.22，W.D. ≥7.8）；20X（N.A. ≥0.30，W.D. ≥3.7）；40X PH2（N.A. ≥0.50，W.D. ≥2） |  |  |  |  |