仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 小动物麻醉机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 联系人 |  |  | 联系电话 |  |
| 参考品牌型号(选填) |  | 瑞沃德R540IP |  |  |
| 主要用途描述：用于小型动物的气体吸入式麻醉，气体流量和麻醉浓度输出稳定可靠，适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等动物实验。 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 适用于大鼠、小鼠、兔子、猫、仓鼠、豚鼠等实验动物； - 采用可变旁路专用定量型回路外设计原理，不产生泵效应和抗倾斜功能； - 浓度输出准确，稳定，不受流量、温度、压力影响； - 0.2-10LPM适用流量范围，输出压力波动范围P≦2.5kPa； - 密封性良好，内部承受压力不低于50kPa，并保持零泄露； - 良好的温度补偿性能，10℃低温仍然保持准确的浓度输出，精确度达15%； - 具有防意外开启锁定结构和关闭状态安全保护结构； - Pour Fil注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％（Easy Fil封闭注药，内部容量不低于120ml，浓度范围0-5%，精度小于±0.1％）；-----注：根据配置的蒸发器类型选择括弧外或括弧内的参数。 - 配备精确的氧气流量计，0-4LPM气流控制，标准型4级精确度，稳定性±0.1LPM； - Toggle开关气路切换，切换时间不超过1秒钟； - 气路切换和快氧功能结构采用一体组合，占用空间小，紧凑美观； - 9/16 Female进气接头，兼容不同品牌通气管道； - 圆柱形浮子指示，流量调节过程稳定，不受气流影响，不产生上下跳动现象； - 快氧速度不低于10LPM； - 兼具台面平放、壁挂双重功能，根据环境条件进行选择； - 预留双流量计和双通道流量计安装扩展位，方便增加第二个气体流量计； - 预留移动支架安装扩展位，随时可以升级为移动式，在不同实验空间移动； - 整台机器设计紧凑，体积≤270mm *200mm*320mm； - 带有便携式把手，移动灵活。 - 抽气力量大，具有风速调节功能，可以同时吸收1至5个麻醉面罩排出的废气；尺寸约215*215*170mm；具有称重功能，可以随时称量和显示气体过滤罐的重量，以确认其吸附是否饱和；具有一级（重量990g）、二级（1010g）超重报警（指示灯和蜂鸣器），提示及时更换过滤罐 - 对异氟烷有SGS检测报告，浓度可达到99.99%。 - 对麻醉机的蒸发罐有浓度精确值检测报告 |  |  |  |  |