仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生理信号放大模块 |  | 申购信息 | 10004390-001 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | NL900D(英国Digitimer) |  |  |
| 主要用途描述：采集生物生理信号（电信号及压力信号） |  |  |  |  |
| 参数要求： 实验室目前使用的设备品牌为英国Digitimer NL900D,故本次购置的模块必须保证与该设备的兼容性。 1.生物电放大器及其附件： 增益：100，200，500，1K，2K，5K，10K，20K；输入阻抗：100Mohms；高频率波范围：100Hz、700 Hz、6K Hz或白噪音；低频率波范围：0.1 Hz 或 10 Hz；共模抑制比：10000:1（50 Hz 状态下）；.输入噪音：在带宽0.1Hz-10KHz时,输入端接地状态下测量值小于 10μv（峰-峰值）．最大输入电压范围：±12V 微电极放大器：带有电信号、参比电极、接地端口；.输入阻抗 108ohms；增益1倍；输入噪音 ‹2μv（峰-峰值）[输入端短路时] ‹25μv钨丝电极记录，‹30μv （输入端接入1 Megohm 电阻时测量 2.压力放大器及其附件 电压输入范围：±15V；*增益：1V/100mmHg 或者 100mV/cmH2O；带宽：DC - 150Hz；阻抗: 600ohms，压力换能器可重复利用，可将压力转换为生物电信号；包含换能器配件及数据连接线 |  |  |  |  |