仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电脑中频治疗仪 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 北京益康来 YKL-B |  |  |
| 主要用途描述：镇痛、解痉、镇静、消炎、消肿等作用，用于软组织扭挫伤、劳损、肩周炎、颈肩腰腿痛、关节炎、腱鞘炎等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、工作频率：1.0KHz ~10KHz允差±10%; 2、调制波形：方波、尖波、三角波、正弦波、指数波、锯齿波、等幅波。 3、调幅度：100%、66%、33% 允差±5% 4、调制频率范围：0~150Hz 范围内。 5、调制方式：连续调制、断续调制、间歇调制、变频调制和交替调制。 6、输出电流调节方式：按键递增和递减，（99档，每档1mA）。 7、输出电流：在500Ω负载电阻下：频率 ≤1500Hz为80mA，频率＞1500Hz为100mA。 8、输出电流稳定度：不同负载下的电流变化率不大于10%。 9、输出通道：A、B两个独立通道（普通输出或热输出）。 A、B两个直流输出通道。 10、直流输出电压值:输出电压最大值应不超过40V。 11、内存处方：45个 12、工作电源：a.c.220V 50Hz。 13、工作环境范围： 环境温度:+10℃ ~ +40℃；相对湿度:＜80% 14、输入功率：130VA 15、加热温度：高温41℃、中温39℃、低温37℃ （允差±2℃）。 16、安全分类：Ⅰ类BF型 17、外形尺寸：400mm X 300mm X 80mm 18、仪器重量：4kg 19、电磁兼容：应符合YY0505-2012《电磁兼容要求和试验》的要求。 |  |  |  |  |