仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 电脑康复治疗仪（超声治疗仪） |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 深圳德麦 |  |  |
| 主要用途描述：针对各种疼痛、软组织挫伤、运动损伤等的康复治疗 。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1MHz超声治疗头的工作参数： 额定输出功率：7.50W±20%； 治疗头有效辐射面积：2.5 c㎡±20%； 额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%； 声工作频率：1.0MHz±10%； 波束不均匀性系数：≤8； 波束最大声强：24W/ c㎡±30%； 波束类型：准直型； 波形：脉冲波、连续波； 安全分类：Ⅰ类，B型， 治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ） 机身进液防护程度：IPX0 每一种调制设置的调制波形：方波；输出波形描述：100%方波调制； 3MHz超声治疗头的工作参数： 额定输出功率：3.30W±20%； 治疗头有效辐射面积：1.1 c㎡±20%； 额定输出有效声强：3.0W/ c㎡±30%； 声工作频率：3.0MHz±10%； 波束不均匀性系数：≤8； 波束最大声强：24W/ c㎡±30%； 波束类型：准直型； 波形：脉冲波、连续波； 安全分类：Ⅰ类，B型， 治疗头进液防护程度：IPX7 （防水深度，治疗头辐射面往上10mm ） 机身进液防护程度：IPX0 每一种调制设置的调制波形：方波；输出波形描述：100%方波调制； |  |  |  |  |

备注：