仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | # 磁振热治疗仪 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 苏州好博或徐州诺万 |  |  |
| 主要用途描述：磁疗具有镇痛、解痉、镇静、消炎等作用。临床软组织扭挫伤、劳损、肩周炎、颈肩腰腿痛、神经痛等。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、四通道机型，配四种适用不同部位的治疗导子； 2、彩色液晶显示屏； 3、磁场强度：0～38mT； 4、振动频率：50Hz±1Hz； 5、具有多种工作模式选择（1s、2s、2.5s、3s、4s、5s）； 6、加热方式：40℃、46℃、52℃、58℃、常温五个档可调，误差为±2℃； 7、超温保护：具有两级超温保护装置。一级保护指治疗垫表面温度超过设定值时，自动切断输出；二级保护指当一级保护失效，治疗垫表面温度达到60℃时，自动切断电源； 8、时间选择：1～60分钟可调，步距增量为1分钟，误差为±10% ； 9、连续工作时间：＞8h； |  |  |  |  |