仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 立体动态干扰电疗仪 |  | 申购信息 | 1台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 北京御健 |  |  |
| 主要用途描述：止痛、消炎、激活组织细胞、改善肌肉营养，治疗肌萎缩等作用。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、工作频率：5KHz，误差±10%。 2、输出电流：最大输出电流应不小于50mA，输出电流极限应不大于 100mA，误差±10%。 * 3、三组矢量叠加电流显示：三组同步输出，电流矢量叠加后，显示应 不大于173mA，误差±10%。 4、差频频率范围：0～200Hz。 5、差频变化周期：15s～30s。 6、动态节律：4s～10s。 * 7、治疗时间：15min～30min，（自编处方时0～99min可选），误差±10%。 * 8、治疗模式：7种 。 * 9、差频选择：固频扫频，0-100、10-20、30-60、50-200、80-40、 100-80 （Hz） * 10、输出波形：正弦波 * 11、内置49种治疗处方 * 12、自编处方：可以任意组合治疗模式、差频选择、治疗时间、自编处方。 * 13、电极模式：星型电极，分离式吸附电极、自粘片电极 14、安全类型：Ｉ类、BF型。 15、工作制：间歇加载连续运行。 16、连续工作时间：不少于4h。 17、输出电流稳定度：不同负载输出电流变化率应不大于10%。 |  |  |  |  |