仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 紫外线治疗仪 |  | 申购信息 | 2台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 河北廊坊天月 |  |  |
| 主要用途描述：消炎、消肿、镇痛、杀菌、促进组织再生，增强人体免疫力，提高机体抵抗能力。 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1、紫外线辐射：254纳米 其光谱≥85% ； 2、紫外线辐射强度： 体腔灯管强度（直光导抵近照射）≥10mW/cm2 体表灯管强度≥10 mW/cm2 3、功率：≤60VA。 4、治疗计时范围：1—999秒（可调）。 5、安全类型：1类B型。 6、熔断器：5×20BX 1A(2只)。 7、使用条件： 环境温度：5℃ ～ 35℃ 相对湿度：≤85% 电源：220V±22V 50Hz±1 Hz。 |  |  |  |  |