仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 卡尔费休氏水分测定仪 |  | 申购信息 | 80005898 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 梅特勒V10S |  |  |
| 主要用途描述： 样品含水量的测定 |  |  |  |  |
| 参数要求： 仪器参数及功能 1 仪器工作环境：温度：5℃～40℃；相对湿度：≤80%；电压：220V AC±10% 2 可测定液体、固体，气体水份，可测量样品含水量浓度范围100ppm-100% ★3 水分仪主机测量范围: 电位：-2000mV ～+2000mV,测量分辨率:电位：0.1mV ★4 控制方式：采用与水分仪同品牌原厂中文彩色触摸屏。 ★5滴定管分辨率：配合5ml滴定管加液分辨率为 0.25μL ★6 滴定管驱动器：滴定管驱动器步进精度不低于20000步，采用活塞上推式滴定管，有效避免活塞下压式滴定管驱动方式经常出现的气泡蓄积问题，保证实验结果可靠（不接受活塞下压式驱动器）； 7 可在线显示5种曲线，可设置图形化快捷键，一键操作。 ★8 配有智能化试剂管理系统，实现全密封状态下，自动加新鲜试剂、更换Karl-Fisher试剂、排废液等，避免操作人员与有毒溶剂的接触，保护人员健康，并防止废液瓶溢流。 9 内置磁力搅拌台搅拌方式 10 能够直接与天平联机，实时传递数据，并可显示天平已稳定的图标 ★11 具备3个或以上USB接口，可连接USB打印机、U盘、电脑；1个COM接口，可直接连接天平；1个以太网接口，可接入网络；所有硬件均可即插即用，插拔电极、滴定管、打印机、U盘等外接设备，均不需要软启动或硬启动仪器。 ★投标人需取得产品制造商的销售授权书及售后服务承诺书，以保证产品的正规进货渠道和售后服务 |  |  |  |  |