仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 双人超净工作台 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 苏净 SW-CJ-1CU |  |  |
| 主要用途描述： 微生物无菌操作 |  |  |  |  |
| 参数要求： 洁净等级：100级≥0.5μM 噪音：≤62dB(A) 风速：0.3m～0.6m/s(可调) 菌落数：≤0.5个/皿·时(φ90mm培养平皿) 振动半峰值：≤0.5μM(x.y.z方向) 照度：≥300LX 最大功耗：0.8kw 荧光灯/紫外灯规格及数量：30W*①/30W*① 电源：AC单相 220V/50Hz |  |  |  |  |