仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 纯水超纯水一体机 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： 实验用水，养细胞用水 |  |  |  |  |
| 参数要求： - 进水条件：市政自来水，满足GB 5749-2006 生活饮用水卫生标准 - ★ 处理工艺：双级反渗透+离子交换 - 产水指标： - 纯水：电导率<5 µS/cm（25℃），符合GB6682-2008分析实验室三级水标准 - 超纯水：电阻率18.2MΩ.cm（25℃），TOC＜5ppb，细菌<0.1cfu/ml, ，热源(内毒素) <0.001Eu/ml； - 产水量：双级RO系统稳定产量≥20L/H@15℃ - 设备包括：预处理、水箱、纯化主机，含所有必备耗材 - ★ 配备进口双波长（185nm&254nm）UV紫外灯组件，具备紫外失效报警功能 - ★ 配备原装进口中空纤维超滤膜，品牌可选PALL/ELGA/MICROZA（不接受其他品牌，同时需提供清关证明、原产地证明） - 控制界面：彩色液晶触摸屏 - 取水流速：逐滴至2LPM，3D旋钮取水控制、四档可调 - 设备具备纯水、超纯水双取水口 - 配备带有高度、角度可调支架的取水臂 - 定量取水功能，定量精度：±1% - 支持脚踏开关取水 - 数据打印：具备自动/手动水质打印输出功能，可打印输出历史数据 - 数据存储：具备TF卡数据存储功能（容量≥4GB） - 漏水保护：具备双重漏水保护器，可同时感应内部和桌面积水，并在报警触发时采取强制保护措施 - 过程指标监测：系统具备以下过程指标实时传感器监测和数字显示—— - 原水电导率/温度、RO产水电导率、UP产水电阻率/温度、TOC、一级/二级RO运行压力、UP运行压力，电导/电阻率显示可选自动温度补偿和不补偿显示方式 - 水质质控：系统具备RO产水（电导率）和UP产水质控功能（电导率+TOC），水质不合格声光提示，RO不合格产水自动排放 - 超纯水系统具有TOC在线监测功能，范围1-999ppb - 系统消毒：配备独立消毒盒，可用于RO和UP系统的在线化学消毒，消毒过程独立界面、自动完成 - 袋式存储：系统使用食品级PE材质软质水袋存储，有效容积≥40L，可快速更换、免清洁，注/排水过程无空气引入，无须呼吸滤器和浸没式杀菌灯 - 连续液位监测：纯水储罐使用连续式液位传感器监测液位（非分段式），液位以百分比和升数显示，精度±1%或1L - 预处理柱、RO膜组、DI柱、消毒盒均具备识别芯片，具有可追溯性。芯片内存信息包括：耗材的编号、批次、安装日期及寿命信息 - 设备可实现WIFI/GPRS双模自动切换上线，制造商具有物联网云服务平台可对设备各项性能指标进行远程跟踪、管理，包括但不限于：RO/UP系统运行参数、水质信息、报警信息和耗材信息 - 超纯柱为双柱设计，具有中间水质探头，可提前预警前柱失效，并实现交替使用 |  |  |  |  |