仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 超纯水器 |  | 申购信息 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  |  |  |  |
| 主要用途描述： |  |  |  |  |
| 参数要求： 一、工作环境 1、进水要求：城市自来水总溶解性固形物TDS＜200ppm,水压0.10—0.40MPa，水温5－45℃ 2、电源及功率：AC220V/50Hz，30W 二、技术参数 1、制水量: ≥10升/小时（水温25℃时） 2、* 出水流量：1.5－1.8升/分钟（水箱储水时）标配ULUPURE15L水箱,具有液位传感控制系统，防止系统漏水。 3、反渗透模块采用“一种快插式反渗透膜壳”工艺，更换耗材更快捷。电导率≤源水电导率×2%（约1—5μs/cm 补偿至25℃） 4、* 超纯化模块采用“一种纯化柱用过滤网”工艺(提供证明文件），有效拦截水中杂质，维护水质稳定。 UP超纯水产水质：电阻率17-18.2MΩ.cm @25℃（在线监测） 5、主机参数 尺寸:515*320*480mm(高*宽*深) 重量:35Kg 功率: 30-150W 三、功能特点及设备配置 1具系统自动冲洗功能；开机自检功能；自动保护功能； 2一机两用，可制备纯水和超纯水；超纯水电阻率在线监测功能 3 ULUPURE触摸式操作面板控制系统；PLC自动控制，LCD液晶中文显示屏； 4. 具有“实验室纯水器低水压和无水保护信号装置”，有效保护纯水机，延长使用寿命。 5、配备内置在线实时电阻率监测仪，并具有“超纯水机水处理监控模块”；； 6具有“超纯水机水路控制模块”，超纯水机使用更稳定。 7. 具有“超纯水生产用的预处理检测装置”有效去除水中杂质。 8 具有“实验室纯水器水质超标排放装置”，保证水质稳定。 * 9. 具有“实验室纯水器RO膜自动药剂清洗装置”，方便用户自动清洗超纯水器。 |  |  |  |  |