仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 全自动高压灭菌器 |  | 申购信息 | 80005638 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | 品牌：施都凯STIK 型号：MJ-54A |  |  |
| 主要用途描述：细胞实验用高压灭菌锅 |  |  |  |  |
| 参数要求： 饱和蒸汽检测:系统自动检测冷空气排放情况,确保纯蒸汽的灭菌环境,保证最佳灭菌效果. 自动排气控制:具备全排,微排,不排模式,适应各种样品的灭菌要求. 定时启动功能:可预先设定时间程序(1-99小时),使灭菌器按设定时间自动启动灭菌. 灭菌胆尺寸（内径*深度）：∮370*508 容量（L）：54L 内胆材质：SUS304 最高温度及压力：135℃/0.24MP 温度范围：40-135℃ 灭菌温度：105-135℃ 溶解温度：60-100℃ 保温温度：40-60℃ 设定时间范围：灭菌、融化：0分钟-4小时；连续保温：72小时：预约灭菌时间；1-99小时 程序模式：A、灭菌；B、灭菌-保温；C、溶解-保温；D、器具灭菌；E、客户设定参数 排气方式：排、微排、不排 冷却装置：独立的风冷系统，能快速冷却 安全装置：压力安全阀、防止干烧、门锁安全连锁装置、舱盖关闭检查系统、过压检测、超温检测 电源：单相交流220V，50-60HZ公用电源（16A以上） 标准附件：标准型：隔水板，排水软管，不锈钢丝蓝，冷凝液收集瓶 外部尺寸：L*W*H(520*612*840) 重量：79KG |  |  |  |  |