单管式化学发光检测仪技术参数

1、检测器：光子计数PMT；

2、光谱范围：300–600 nm；

3、动态范围：大于6个数量级，具有过载检测；

4*、测试舱：可抽式抽屉，可更换的反射器和样品架；

5、样品抽屉关闭即可自动启动检测，能满足闪光型反应检测

6、自动光快门保护能避免外界光源对检测器的损伤，并维持低背景信号和高信噪比；

7*、样品形式：12mm直径试管、1.5ml离心管、35mm培养皿，20ml液闪管，没有最小样品体积限制；

8*、灵敏度：优于500个荧光素酶，1 amol ATP；

9、加样器：可选0，1，2个（可升级，最多至2个，在实验室即可进行现场升级，无需返回工厂）；

10、加样体积： 20-500ul, 步进1ul；

11、加样精确度： 100 µl < 0.5%；

12、可回收管路中试剂（回泵功能）；

13、具有样品管探测功能，避免空加样；

14、化学惰性管路材料，易更换的管路系统和加样头以方便在实验室就可以进行维护工作；

15*、PC软件：快速检测 单检测、双检测、单一动力学和复合动力学检测（最小间隔0.2秒）、Cut-off检测；

16、数据口：USB

17、能满足各种化学荧光的定量分析，免疫检测报告基因检测（双报告基因/单报告基因）ATP检测钙离子检测毒物检测培养细胞的支原体污染检测自由基检测