仪器设备购置技术参数要求确认单

| 产品名称 | 生物安全柜 |  | 申购信息 | 两台 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 参考品牌型号(选填) |  | Thermo Scientific MSC-Advantage1.8 |  |  |
| 主要用途描述：提供细胞组织等无菌操作环境 |  |  |  |  |
| 参数要求： 1*、原装进口，包括柜体、支架、紫外灯、搁手架等一整套。 2*、工作台面的宽度1.8米，分体式台面设计，便于日常清洁和高压灭菌。 3*、双风机双直流电机设计，独立控制进气及外排气流，实现检测气压波动并自主调节，终生免维护。 4*、进气/排气过滤器：对0.3微米以上颗粒的过滤效率不少于99.999%。 5、专利的前窗清洗设计，前窗钢化玻璃可完全下拉，并可维持进风环境，能保护操作者的安全。 6、紫外灯可实现定时控制，延长了使用寿命，并与前窗联动设计，避免误操作造成人员伤害。 7、直观的控制面板，红绿黄灯制设计，直观显示下降及进风风速和整体安全柜的工作性能。 8、低速节能模式，前窗关闭，风速自动降为30%运行，延长HEPA过滤器使用寿命。 9*、可配置1.8米安全柜额外活性碳排外过滤器。 - 有EN12469认证。 |  |  |  |  |